Измеритель КСВ на 144 – 146 МГц

Как показывает практика, сколь-нибудь эффективную связь между удаленными корреспондентами невозможно установить без хорошей настройки антенны на рабочие частоты и ее согласования с фидером, а фидера - с приемопередатчиком. Описываемый ниже несложный прибор позволяет решить проблему измерения степени согласования - так называемого коэффициента стоячей волны (КСВ) - в антенно-фидерных трактах, а также различных устройств между собой, например, трансивера с блоком усиления мощности, трансвертерами (144/430, 144/1296 МГц), передатчиков с фильтрами и т. д.

Принципиальная схема КСВ-метра приведена на рисунке. Он предназначен для измерения напряжений падающей (прямой) и отраженной волн. Конструктивно прибор представляет собой полосковую линию и смонтированный рядом с ней также полосковый двунаправленный ответвитель, расположенные над поверхностью «земляной» фольги.  Диоды VD1, VD2, конденсаторы С1 - С4 и подстроечный резистор R1 можно установить как со стороны линий L1 - L3 так и с противоположной стороны (в последнем случае под выводы деталей необходимо просверлить отверстия, а чтобы не произошло замыканий, фольгу с их кромок удалить зенкованием сверлом примерно вдвое большего диаметра). Микроамперметр РА1 - с током полного отклонения стрелки 50 - 100 мкА. Применять приборы с меньшей чувствительностью нежелательно, так как это потребует большей мощности передатчика для настройки антенн, а следовательно, будут создаваться и большие помехи.

Готовую плату с полосковыми линиями закрывают с обеих сторон металлическими крышками. Допустима установка неэкранированной платы внутри металлического корпуса. Основание и крышку корпуса сгибают из листовой латуни или стали, размеры определяются габаритами примененного микроамперметра, поэтому не приводятся. Плату крепят к дну основания, а на его боковых стенках устанавливают коаксиальные разъемы. Остальные детали закрепляют на передней стенке крышки. В такой конструкции вместо подстроенного резистора R1 используют переменный, снабдив ручкой управления для оперативной установки стрелки измерительной головки РА1 на последнюю отметку шкалы при измерении напряжения падающей волны.

Хотя схема прибора и симметрична, из-за разброса характеристик диодов результаты измерений при замене входа на выход получаются неодинаковыми, поэтому рекомендуется использовать его всегда в одном направлении. Проверяют прибор следующим образом. Устанавливают переключатель SA1 в положение «Пад.» и подключают к разъему XS1 выход передатчика, а к XS2 нагрузку сопротивлением 50 Ом. Затем резистором R1 добиваются отклонения стрелки прибора PA1 на последнюю отметку шкалы, после чего переключатель SA1 переводят в положение «Отр.». Стрелка прибора должна установиться на нулевую отметку.

Ток того диода, к которому приложено суммарное напряжение, пропорционален падающей волне, а ток другого - отраженной. КСВ вычисляют по формуле ,

где  и  – ток диода для падающей и отраженной волны.

Для удобства вычислений стрелку индикатора РА1 при положении переключателя SA1, соответствующем падающей волне, устанавливают переменным резистором R1 на последнее деление шкалы. Затем переключатель переводят в положение отраженной волны и отсчитывают показания индикатора.

Если шкала индикатора содержит 100 делений (например, у микроамперметра с током полного отклонения стрелки 100 мкА), формула принимает вид:

где  и  – ток диода для падающей и отраженной волны.

В этом случае для вычислений удобнее пользоваться таблицей, в которой указано, какому значению КСВ соответствует то или иное отклонение стрелки индикатора.

| Iотр | 0 | 4,7 | 9,1 | 13 | 16,7 | 20 | 23,1 | 25,9 | 28,6 | 31 | 33,3 | 35,5 | 37,5 | 39,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КСВ | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,3 |

| 41,2 | 42,8 | 44,4 | 45,9 | 47,4 | 48,7 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3 |

Данный  КСВ-метр можно использовать при выходной мощности передатчика до 100 Вт.

Печатная плата.